## Slide 1: Плоскопараллельные концевые меры длины
Метрология, стандартизация и сертификация
Основы метрологии
Слесарное дело и технические измерения

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
Основные понятия
Классификация мер
Плоскопараллельные концевые меры длины
Устройство плоскопараллельных концевых мер длины
Назначение КМД
Настройка приборов по КМД
Материал концевых мер длины
Основные параметры КМД
Наборы КМД
Принадлежности к КМД
Притираемость КМД
Настройка (подготовка) КМД перед работой
Практическая работа № 1
Контрольные вопросы
Источники информации

## Slide 3: 1. Основные понятия
Меры – это средства измерений, предназначенные для воспроизведения и (или) хранения физической величины заданного размера (линейка, гиря, концевые меры длины и др.).
Меры длины – это средства измерений, имеющие постоянную длину, выполненные с высокой точностью, обеспечивающие единство измерений всех линейных размеров и служащие для воспроизведения (хранения) заданных размеров длин.
Меры длины являются исходными размерами для сравнения с ними измеряемых размеров деталей машин.

## Slide 4: 2. Классификация мер
По назначению:
  а) однозначные;
  б) многозначные;
  в) набор мер;
  г) магазин мер
По конструкции:
  а) штриховые (многозначные меры, на которые нанесены шкалы с высокой точностью – измерительные линейки, рулетки и др.);
  б) концевые (однозначные меры, размер которых образован противоположными измерительными поверхностями – концевые меры длины – КМД)

## Slide 5
МЕРЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
РАЗНОВИДНОСТИ МЕР
однозначная
мера
многозначная
мера
набор мер
магазин мер
- мера, воспроизводящая физическую величину одного размера
(например, гиря 1 кг, плоскопараллельная концевая мера длины, конденсатор постоянной емкости)
- мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины, конденсатор переменной емкости)
- комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения на практике, как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор КМД)
- набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях (например, магазин электрических сопротивлений)
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР

## Slide 6: 3. Плоскопараллельные концевые меры длины (КМД)
Наиболее распространены в машиностроении плоскопараллельные концевые меры длины (КМД).
КМД, выполненные в виде стальных прямоугольных параллелепипедов, впервые были изготовлены фирмой Иогансон (Швеция) и представлены на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
Поэтому в просторечии КМД долгое время назывались плитками Иогансона, а со временем просто плитками.

## Slide 7: 4. Устройство плоскопараллельных концевых мер длины (ПКМД)
Плоскопараллельные концевые меры длины (КМД) изготовляют по межгосударственному стандарту ГОСТ 9038-90.
КМД – это набор пластин (плиток – параллелепипедов) и брусков (цилиндрических стержней) с двумя плоскими взаимно параллельными измерительными поверхностями, имеющими различные размеры.
Эти размеры являются номинальными размерами меры.
Концевая мера длины – это эталонный брусок, выполненный в цилиндрической или прямоугольной форме.

## Slide 8: Устройство КМД
Концевые меры изготовляют:
  наборами;
  специальными наборами;
  отдельными мерами;
  комплектами наборов.
КМД выпускаются размерами от 0,1 до 1000 мм.
КМД длиной от 0,1 до 100 мм изготавливают цельными, а свыше 100 до 1000 мм – с 2-мя отверстиями для соединения стяжками.

## Slide 9: Устройство КМД
Рис. 1. Концевые меры длины
а – стержень; б – плитки ( I и II - для размеров не более 10 мм; III - для размеров более 10 мм )
а
б
I
II
III
g – рабочий размер плитки (стержня)

## Slide 10: Устройство КМД
Плитки

## Slide 11: Устройство КМД
Мера длины установочная 50 мм для микрометра МК 75
Мера длины установочная 175 мм для микрометра МК 200
Стержни
(меры длины установочные)

## Slide 12: Устройство КМД
Особенность КМД заключается в том, что их измерительные поверхности:
  имеют высокую плоскостность;
  параллельны между собой;
  обладают весьма малой шероховатостью (поверхности обработаны до зеркального блеска).
Эти свойства обеспечивают одинаковое для данной меры расстояние между измерительными поверхностями в любом месте, т.е. длины перпендикуляров, опущенных из любой точки одной измерительной поверхности на другую, одинаковы у данной меры.

## Slide 13: 5. Назначение КМД
Концевые меры длины являются эталонами для линейных измерений (предназначены для измерений высокой точности).
КМД предназначены для использования в качестве:
1) рабочих мер:
для непосредственного измерения линейных размеров изделий; задания размеров при слесарных работах;
для регулировки и настройки («на ноль») показывающих измерительных приборов, инструментов, приспособлений, наладки станков (точную настройку на размер) и др.;
для выполнения точных разметочных работ;
2) образцовых мер:
для воспроизведения и передачи размера единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности, для передачи размеров от эталона изделию;
для поверки и калибровки, градуировки (нанесение отметок) и тарировки (определение цены деления) шкал измерительных приборов.

## Slide 14: Наборы КМД:
Применяя концевые меры длины с принадлежностями в разных сочетаниях можно:
измерять наружные, внутренние размеры плоских и цилиндрических поверхностей, расстояние между отверстиями;
устанавливать приборы на ноль при относительных измерениях;
производить разметку и т.д.
Концевые меры применяют для непосредственных измерений размеров деталей и калибров, причем при измерении диаметров отверстий радиусные боковики притираются к блокам концевых мер.
Плоскопараллельные концевые меры длины применяются для настройки индикаторного нутромера на заданный размер.
Плоскопараллельные концевые меры длины применяют также для проверки калибров, измерительных инструментов, градуировки измерительных приборов и как непосредственный измеритель – для разнообразных контрольно-проверочных работ.

## Slide 15: Назначение КМД

## Slide 16: Назначение КМД
Использование КМД при проведении разметочных и измерительных операций:
а – для разметки окружности и нанесений горизонтальных линий;
б – для измерения внутренних диаметров;
в – для контроля точности показаний микрометра

## Slide 17: Назначение КМД
Измерение наружных размеров
Измерение внутренних размеров
Для измерения наружных размеров: боковики притереть к блоку и установить в державку, зажимая винтом.
При измерении внутренних размеров: собрать блок ПКМД, притереть его к радиусным боковикам и установить в державку При расчете к размеру блока ПКМД следует прибавить толщину двух боковиков.
ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ

## Slide 18: Назначение КМД
Разметка окружности
При разметочных работах приспособления к ПКМД используют для вычерчивания окружности.
При разметочных работах приспособления к ПКМД используют для вычерчивания прямых, параллельных базе.
РАЗМЕТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Разметка горизонтальных линий

## Slide 19: 6. Настройка приборов по КМД

## Slide 20: Настройка приборов по КМД
Мера длины установочная

## Slide 21: Настройка приборов по КМД
Мера длины установочная

## Slide 22: Настройка приборов по КМД

## Slide 23: Настройка приборов по КМД

## Slide 24: Настройка приборов «на нуль» по КМД
Настройка микрометра МК 50
с помощью плиток (блок концевых мер: 20 + 5 = 25 мм)

## Slide 25: Настройка приборов «на нуль» по КМД

## Slide 26: Настройка приборов «на нуль» по КМД

## Slide 27: Установочные меры в комплекте с приборами

## Slide 28: Поверка и калибровка концевых мер длины
Первым инструментом, примененным в 19-ом веке для калибровки только что изобретенных C.E. Johansson КМД, был изготовленный специальный микрометр повышенной точности.
В дальнейшем точность поверочных приборов повышалась и в настоящее время достигла очень высоких значений. Причем точные приборы, позволяющие поверять и калибровать КМД, перестали быть специальными и имеются во многих лабораториях. Более того, все КМД могут поверяться с помощью, например, индуктивных и инкрементных фотоэлектрических компараторов, имеющихся в продаже, и методы измерения на этих приборах хорошо отработаны. Это укорачивает и упрощает поверочную схему КМД. Хотя это достаточно дорогие устройства и работа на них требует высокой квалификации.
Недостаток всех поверочных высокоточных измерительных средств состоит в том, что погрешности измерения мер малы (например, менее 0,05 мкм) и результаты измерений трудно перепроверить на других приборах.

## Slide 29: Самоповерка КМД
Самоповерка плиток

## Slide 30: 7. Материал концевых мер длины
Современные КМД изготавливают из:
  высоколегированной стали;
  твердого сплава;
  керамики.
В России наибольшее распространение получили плоскопараллельные концевые меры длины из стали и твёрдых сплавов.
Зарубежные производители наряду с ними изготовляют плоскопараллельные концевые меры длины из керамики (алюмооксид, двуокись циркония, карбид вольфрама и др.).

## Slide 31: Материал КМД
Материалом, из которого изготавливают концевые меры длины, чаще всего бывают высоколегированные (хромистые) закаленные стали марок X, 20ХГ, ХГ, ШХ15, с температурным коэффициентом расширения (11,5 ± 0,1)10 – 6 мм на 1 °С при изменениях температуры от 10 до 30 °С.
Твердость измерительных поверхностей таких мер длины составляет не менее HRC 62.
Твердосплавные КМД
Реже КМД изготовляют из твердого сплава марки ВК6М с температурным коэффициентом расширения 3,6  10 – 6 мм на 1 °С. Износостойкость таких мер повышается в 10 - 40 раз в сравнении со стальными.
Однако следует учитывать в работе, что из-за разности температурных коэффициентов могут возникать значительные погрешности измерении стальными и твердосплавными КМД.
Стальные КМД

## Slide 32: Материал концевых мер длины
КМД, изготовленные из циркониевой керамики, исключительно устойчивы к износу и царапинам рабочих поверхностей.
Керамика не подвержена коррозии, поэтому в отличии от стальных и твердосплавных керамические КМД не боятся влажных рук контролера.
Керамические КМД
Керамические КМД по сравнению с мерами из других материалов имеют:
  самый длительный срок службы;
  наибольшую стабильность.

## Slide 33: Материал концевых мер длины
Керамические концевые меры длины
Стальные
концевые меры длины

## Slide 34: Материал КМД
Применение керамических концевых мер длины идентична КМД из стали и твердого сплава:
  Хранение и воспроизведение первичного эталона единицы длины.
  Поверка и калибровка мер меньшей точности и измерительных приборов.
  Установка приборов на ноль.
  Определение линейных размеров деталей.
  Высокоточные разметочные работы.
  Наладка станков.
Преимущества КМД из керамики:
  Повышенная износостойкость и стабильность – в 6 – 10 раз выше, чем у стальных мер.
  Стойкость к коррозии (практически не подвержены коррозии), что облегчает работу мастера.
  Низкая теплопроводность, что значительно снижает температурную погрешность.
  Малый вес.
  Не магнитные.
  Существенный недостаток КМД из керамики – цена, набор такого инструмента стоит в 3 – 5 раз дороже набора КМД из стали.
  Вышеперечисленные характеристики керамических концевых мер:
  Позволяют увеличить их межповерочный интервал.
  Они не царапаются, не притягивают пыль, не требуют специального ухода и защиты от коррозии. Соответственно, их использование позволяет сократить трудовые и временные затраты.
  Твердость рабочих поверхностей КМД из керамики составляет 1350 НV. Для сравнения твердость рабочих поверхностей стальных мер составляет 800 НV, твердосплавных 1400 НV.
  Близкий по значению коэффициент линейного теплового расширения керамических и стальных КМД делает их взаимозаменяемыми, их можно использовать для составления одного блока.
Плоскопараллельные концевые меры длины из керамики

## Slide 35: Наборы керамических КМД
Как и стальные, керамические КМД выпускаются в наборах. Отдельные меры длины, как правило, можно приобрести под заказ. Чем большее число КМД в наборе, тем проще будет получить блок нужного размеры с наименьшим количеством мер. Наборы могу отличаться количеством мер и градацией размеров.
Помимо наборов КМД из керамики производители выпускают комбинированные наборы, включающие плоскопараллельные меры длины из керамики и стали

## Slide 36: Материал КМД
На российском рынке можно встретить концевые меры длины из циркониевой керамики TESA (Швейцария), Vogel (Германия), Mitutoyo (Япония), а также производителей Китая, Англии, США и других стран.
Плоскопараллельные КМД выпускаются по стандартам:
ISO 3650 – Европейский международный Стандарт концевых мер;
BS 4311 – Британский Стандарт концевых мер (дюймовая система исчисления);
GB/T 6093-2001 – Китайский Стандарт концевых мер.
Плоскопараллельные концевые меры длины из керамики

## Slide 37: 8. Основные параметры КМД:
Длина (размер) концевой меры:
  номинальная;
  действительная;
Плоскопараллельность измерительных поверхностей концевой меры (равенство расстояний между измерительными поверхностями данной меры в разных местах);
Суммарная погрешность формы и расположения измерительных поверхностей;
Точность концевой меры (точность длины и отклонение от плоскопараллельности измерительных поверхностей, которая определяется разностью между наибольшим и наименьшим расстояниями между измерительными поверхностями данной меры)
Измерительные поверхности КМД изготовляют:
с минимальными допусками на:
  размер;
  отклонение от параллельности;
  отклонение от плоскостности;
минимальными параметрами шероховатости (поверхности обработаны до зеркального блеска).

## Slide 38: 8.1 Номинальный размер КМД
Размер плоскопараллельной концевой меры длины – это её срединная длина ℓ (рис. б). Срединную длину определяют длиной перпендикуляра, опущенного из середины одной из измерительных поверхностей меры на противоположную измерительную поверхность.
Длина плоскопараллельной концевой меры в данной точке определяется длиной перпендикуляра, опущенного из данной точки на противоположную измерительную поверхность.
Значения сторон а и в в сечении мер определяются в зависимости от номинального размера срединной длины ℓ.
Номинальный размер срединной длины указан на каждой мере длины (рис. а, в).
Рис. Плоскопараллельные концевые меры длины

## Slide 39: Номинальный размер КМД:
Длина концевой меры (в любой точке) – это длина перпендикуляра, опущенного из данной точки измерительной поверхности концевой меры на её противоположную измерительную поверхность.
Согласно ГОСТ 9038-90 противоположной измерительной поверхностью служит поверхность плоской вспомогательной пластины, изготовленной из того же материала и с поверхностью того же качества, что и концевая мера, к которой она притёрта.
Основными точностными характеристиками концевой меры длины являются:
  отклонение значения длины концевой меры от номинальной;
  отклонение от плоскопараллельности концевой меры.
Отклонение значения длины концевой меры от номинальной – это наибольшая по абсолютному значению разность между длиной концевой меры в любой точке и номинальной длиной концевой меры.
Отклонением от плоскопараллельности концевой меры – это разность между наибольшей и наименьшей длинами концевой меры.
В зависимости от величины отклонения длины мер от номинального размера и плоскопараллельности устанавливаются четыре класса точности концевых мер: 0; 1; 2; 3.
Допускаемые отклонения длины концевых мер от номинальной при температуре 20 °С и отклонения от плоскопараллельности измерительных поверхностей не должны превышать значений, указанных ГОСТом.

## Slide 40: Номинальный размер КМД:
Рис.2
Концевые меры комплектуют в различные наборы по их числу и размерам номинальной длины. В наборах от № 1 до № 19 число мер составляет от 2 до 112. В специальных наборах: № 20— 23 меры, № 21 — 20 мер, № 22 — 7 мер.

## Slide 41: 8.2 Плоскопараллельность измерительных поверхностей КМД
Помимо длины также нормируется плоскопараллельность рабочих поверхностей КМД.
Контроль плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длины проводится с помощью интерференции по плоскопараллельной стеклянной пластине.
Контроль параллельности рабочих поверхностей –
с помощью оптикаторов, интерферометров, измерительных машин, длиномеров и т. д.
Меры не соответствующие заданной плоскостности могут быть восстановлены доводкой.
Линейные размеры контролируются с помощью измерительных машин ИЗМ, а также методом компарирования от мер более высокого разряда и/или класса.
Мерам не соответствующим своему классу
точности может присваиваться
более низкий класс вплоть до 5-го.

## Slide 42: 8.3-8.4 Методы нормирования точности КМД
Методы нормирования точности концевых мер:
Метод классов точности (классы точности: 00; 01; 0; 1; 2; 3);
Метод разрядов (разряды точности: 1; 2; 3; 4 и 5)
Самые точные: класс точности 00 и разряд точности 1.
Классы точности КМД – это ряды допусков на изготовление их действительных размеров в зависимости от величины их номинального размера.
Класс точности меры показывает:
какое отклонение имеет действительный размер данной меры от ее номинального размера;
допускаемое отклонение от плоскопараллельности мер.
Разряды КМД – это ряды величин погрешностей измерения, допускаемых при аттестации КМД.
Разряды КМД показывают:
с какой погрешностью измерения производится аттестация действительного размера длины КМД.

## Slide 43: Классы точности КМД
Класс точности плиток характеризуется степенью приближения срединного размера к ее номинальному размеру. Чем меньше срединный размер отличается от номинального, тем выше класс плитки и наоборот.
Класс точности присваивается каждой мере при:
  контроле годности её изготовления на производстве: установлено шесть классов точности 00; 01; 0; 1; 2 и 3 (в порядке убывания точности: Высший класс – 00);
  проверке её состояния в процессе эксплуатации: для концевых мер, находящихся в эксплуатации (в том числе и выпускаемых после ремонта) устанавливают дополнительные классы точности 4 и 5. Они присваиваются концевым мерам, значительно изношенным и изменившим размер (КМД классов точности 4 и 5 не изготавливаются, эти классы присваиваются изношенным и восстановленным КМД)..
Бруски самых высших классов находятся в лабораториях Росстандарта, остальные применяются в производстве.

## Slide 44: Классы точности КМД
Точность изготовления концевой меры оценивается:
  отклонением действительного размера концевой меры в любой точке от номинального ее размера (точность размера концевой меры);
  отклонением от плоскопараллельности (точность формы и взаимного расположения измерительных поверхностей концевой меры).
Применение концевых мер по классам точности означает, что при измерениях размеров деталей с помощью концевых мер за размер каждой меры принимают ее номинальный размер. В этом случае не учитываются погрешности изготовления самой меры, а они неизбежны, и погрешность измерения определяется только классом точности, т.е. предельными отклонениями длин от их номинальных значений.

## Slide 45: Разряды КМД:
Чтобы повысить точность поверки или настройки измерительного прибора на «ноль», а значит, и точность измерений деталей без повышения точности изготовления концевых мер, введена их аттестация.
Аттестация концевой меры длины заключается в:
измерении отклонения действительного размера концевой меры от номинального размера, указанного на ней;
измерении действительного значения отклонения от плоскопараллельности измерительных поверхностей концевой меры;
сравнении результатов измерений с допускаемыми их значениями.
По точности аттестации (по предельной погрешности измерения длины КМД) и их отклонения от параллельности и плоскостности концевые меры делятся на пять разрядов – 1, 2, 3, 4 и 5 (в порядке убывания точности измерения: самый высокий разряд, имеющий наименьшую погрешность аттестации – 1). Величины погрешностей указаны в аттестате меры длины.
Разрядную аттестацию обычно устанавливают для образцовых концевых мер, которые служат для передачи размера единицы длины другим концевым мерам и для проверки и градуировки измерительных приборов.

## Slide 46: Разряды КМД
Применение концевых мер по их разряду означает, что при измерениях размеров деталей с помощью концевых мер за размер каждой концевой меры принимают её действительный размер (полученный в результате аттестации).
Образцовые КМД выпускаются так же наборами, но к набору обязательно прикладывается аттестат – документ, в котором указаны действительные отклонения относительно размера плитки.
За размер образцовой меры принимают размер, указанный на мере, с учетом действительного отклонения, указанного в аттестате
Если блок собирается из набора, которому присвоен разряд, то действительный размер блока определяется с учетом действительных размеров или действительных отклонений от номинальных размеров мер, указанных в аттестате.
Применение концевых мер по разряду:
  незначительно увеличивает время на получение результата измерения;
  позволяет снизить погрешность результатов измерений в 2…4 раза по сравнению с применением концевых мер по их классу точности.
Введение аттестации оказывается экономически более целесообразным, чем повышение точности изготовления концевых мер.

## Slide 47: Стандартом ISO 3650:1998 установлено четыре класса точности (допуска) КМД:
КМД класса точности 2 – Рабочие эталоны, которые используются в измерительных лабораториях для установки приборов и инструментов при относительных измерениях и их калибровки, а также для настройки контрольных приспособлений и станков.
КМД класса точности 1 – Рабочие эталоны используют в измерительных лабораториях и контрольных пунктах для калибровки приборов и инструментов и для точных измерений.
КМД класса точности 0 – Исходные эталоны, образцовые средства используют в калибровочных и измерительных лабораториях в термоконстантных помещениях для поверки и калибровки КМД, приборов, инструментов и калибров и для выполнения очень точных измерений;
КМД класса точности К – Исходные эталоны, образцовые средства используют в калибровочных и измерительных лабораториях государственных метрологических институтов и сертифицированных центров для поверки и калибровки КМД, эталонов длины, приборов, инструментов и калибров.
КМД класса точности К являются самым точным эталоном.

## Slide 48: 9. Наборы КМД
Концевые меры комплектуют в наборы с градациями (шагом):
0,001; 0,005; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 10; 25; 50 и 100 мм,
что практически позволяет составить любой размер с точностью до 1 мкм.
Номинальные значения длины КМД колеблются в пределах 1,005 – 100 мм.
К примеру, в набор из 112 концевых мер длины входит:
  мера длины 1,005 мм – 1 шт.;
  1 - 1,5 мм через 0,01 мм – 51 шт.;
  1,6 - 2 мм через 0,1 мм – 5 шт.;
  0,5 мм – 1 шт.;
  2,5 - 25 мм через 0,5 мм – 46 шт.;
  30 - 100 мм через 10 мм – 8 шт.
Концевые меры выпускаются наборами, каждому из которых присваивается определенный номер: № 1, № 2, № 3, …, № 37.
Принцип комплектации концевых мер в наборы:
Наборы комплектуются плитки разного размера так, чтобы из минимального количества КМД была возможность составить блок какого угодно размера до третьего десятичного знака.
Такая возможность, собрать практически любой линейный размер, обеспечивает универсальность применения КМД.
На основании этого требования подбираются номинальные размеры ПКМД и градация их размеров.

## Slide 49: Градации наборов КМД
Градация, мм | Номинальные размеры, мм | Количество мер
0,005 | 1,005 | 1
0,01 | 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; ...; 1,09 | 9
0,1 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; ...; 1,9 | 9
1 | 1; 2; 3; 4; ...; 9 | 9

## Slide 50: Наборы КМД:
Концевые меры выпускают в виде наборов, упакованных в деревянные или пластмассовые футляры, в которых каждой отдельной мере отведено своё место, с соответствующим указанием номинального размера.
КМД могут комплектоваться в наборы по:
  их количеству;
  размерам номинальной длины.
Количество КМД в наборах от № 1 до № 19 варьируется от 2 до 112 штук.
В наборе № 20 предусмотрено 23 меры длины, № 21 – 20 мер, № 22 – 7.
ГОСТ 9038-90 предусматривает:
19 наборов концевых плоскопараллельных мер длины (№ 1, № 2, …, № 19) и
18 специальных наборов плоскопараллельных мер длины (№ 20, № 21, …, № 37).
Набор специальных мер предназначен для поверки определённых изделий и измерительных приборов (проволочек, микрометров, штангенинструментов, оптикаторов).
Отдельная мера длины с низшим классом точности определяет класс точности набора. Номинальная длина каждой меры длины и отклонение указываются в паспорте, который прилагается к набору КМД.

## Slide 51: Наборы КМД:
Наибольшее распространение имеют наборы:
Набор № 1 состоит из 83 плоскопараллельных концевых мер длин (87 концевых мер с учётом защитных мер): 0,5; 1,005; 1; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,11; 1,12; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,18; 1,19; 1,2; 1,21; 1,22; 1,23; 1,24; 1,25; 1,26; 1,27; 1,28; 1,29; 1,3; 1,31; 1,32; 1,33; 1,34; 1,35; 1,36; 1,37; 1,38; 1,39; 1,4; 1,41; 1,42; 1,43; 1,44; 1,45; 1,46; 1,47; 1,48; 1,49; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100.
Набор № 2 состоит из 38 мер (42 концевые меры с учётом защитных мер): 1,005; 1; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100.
Набор № 6 состоит из 10 мер: 1; 1,001; 1,002; 1,003; 1,004; 1,005; 1,006; 1,007; 1,008; 1,009.
В наборе № 1 может содержатся 4 защитные концевые меры номинального размера 1 мм (2 шт.) и номинального размера 1,5 и 2 мм (2 шт.).
Защитная мера устанавливается на краю блока мер для предохранения от износа основных мер.
На каждой концевой мере должно быть нанесено значение её номинальной длины. На концевых мерах длиной 5,5 мм и менее значение номинальной длины должно быть нанесено на измерительной поверхности. На концевых мерах длиной более 5,5 мм значение номинальной длины и товарный знак предприятия-изготовителя должны быть нанесены на нерабочей поверхности. На защитных и образцовых мерах, кроме указанной выше маркировки, должен быть нанесен отличительный знак.

## Slide 52: Наборы КМД:
Комплектация у некоторых производителей
Стальные концевые меры длины поставляются в специальных футлярах следующими наборами:
№ 1 из 83 шт. (от 1,005 до 100 мм). Встречаются наборы № 1 из 87 шт. – четыре дополнительные меры являются защитными боковыми для формирования блоков;
№ 2 из 38 шт. (от 1,005 до 100 мм),
№ 3 из 112 шт. (от 1,005 до 100 мм),
№ 4 из 11 шт. (от 2 до 2,01 мм),
№ 5 из 11 шт. (от 1,99 до 2 мм);
№ 6 из 11 шт. (от 1 до 1,01 мм);
№ 7 из 11 шт. (от 0,99 до 1 мм);
№ 8 из 10 шт. (от 125 до 500 мм);
№ 9 из 12 шт. (от 100 до 1000 мм);
№ 10 из 20 шт. (от 0,1 до 0,29 мм);
№ 11 из 43 шт. (от 0,3 до 0,9 мм);
№ 12 из 74 шт. (от 1,005 до 5 мм);
№ 13 из 11 шт. (5 мм; от 10 до 100 мм);
№ 14 из 38 шт. (от 10,5 до 25 мм, от 30 до 100 мм);
№ 15 из 29 шт. (1,005 ; от 1 до 1,1, от 1,2 до 2, от 3 до 10 мм);
№ 16 из 19 шт. (от 0,991 до 1,009 мм);
№ 17 из 19 шт. (от 1,991 до 2,009 мм);
№ 18 из 2 шт. (защитные меры);
№ 19 из 2 шт. (защитные меры);
Cпецнаборы:
№ 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37

## Slide 53: Наборы КМД:
№ 1 из 83 шт., классы точности 0, 1,2, 3; № 2 из 38 шт., классы точности 1, 2, 3; № 3 из 112 шт., классы точности 0, 1,2, 3; № 4 из 10 шт., классы точности 0, 1, 2; № 5 из 10 шт., классы точности 0, 1, 2; № 6 из 10 шт., классы точности 0, 1, 2; № 7 из 10 шт., классы точности 0, 1,2; № 8 из 10 шт., классы точности 1, 2, 3; | № 9 из 12 шт., классы точности 1, 2, 3; № 10 из 20 шт., классы точности 1, 2, 3; № 11 из 43 шт., классы точности 0, 1,2, 3; № 17 из 19 шт., классы точности 0, 1,2; № 19 из 23 шт., классы точности 1 и 2; № 20 из 20 шт., классы точности 1 и 2; № 21 из 7 шт., класс точности 3.
Концевые меры длины поставляются в специальных футлярах следующими наборами:

## Slide 54
Набор концевых мер длины

## Slide 55
Набор № 2 концевых мер из стали класса точности 1: Концевые меры 1-Н2 ГОСТ 9038-83.
Набор № 3 концевых мер из твердого сплава класса точности 2: Концевые меры 2-НЗ-Т ГОСТ 9038-83.
Концевая мера с номинальной длиной 1,49 мм из стали класса точности 3: Концевая мера 3-1,49 ГОСТ 9038—83.
Примеры условных обозначений

## Slide 56: 10. Принадлежности к КМД
Область применения концевых мер еще более расширяется при использовании их совместно с принадлежностями.
Для концевых мер длины выпускаются наборы дополнительных принадлежностей.
Принадлежности к концевым мерам длины (ГОСТ 4119-76) предназначены для:
закрепления концевых мер в блоки, что обеспечивает удобное пользование ими при измерениях и проведении точных разметочных работ;
установки на размер и для проверки различного измерительного инструмента: регулируемых калибров, микрометрических и индикаторных нутромеров и т. п.

## Slide 57: Принадлежности к КМД
Принадлежности предназначены для закрепления в блоки плоскопараллельных концевых мер длины для обеспечения удобного пользования ими при измерении и при проведении точных разметочных работ.

## Slide 58: Принадлежности к КМД
В набор принадлежностей к концевым мерам длины входят следующие:
  державки (струбцины);
  основание;
  стяжки;
  боковики:
    плоскопараллельные;
    радиусные;
    центровой (вершина центра которого лежит на продолжении нижней доведенной плоскости);
    чертильный;
  зажимные сухари
Кроме перечисленных выше деталей в набор принадлежностей могут быть включены трехгранная линейка, плитки с рисками, отвертка с нормированным усилием (применяется со стяжками).

## Slide 59: Принадлежности к КМД
Набор принадлежностей к концевым мерам длины

## Slide 60: Принадлежности к КМД
Набор принадлежностей к концевым мерам длины

## Slide 61: Принадлежности к КМД
Рис. Установка блока КМД:
1 – блок КМД; 2 – боковики; 3 – державка (струбцина);
4 – стопорный винт
Державки (стубцины) – для крепления концевых мер и блоков из них при проверке и разметке размеров

## Slide 62: Принадлежности к КМД
Стяжки – для крепления блоков концевых мер размером более 100 мм, при проверке и разметке размеров от 320 до 1500 мм
Рис. Блок из КМД с отверстиями, соединенных стяжками:
1 – КМД;
2 – стяжки

## Slide 63: Принадлежности к КМД

## Slide 64: Принадлежности к КМД

## Slide 65: Принадлежности к КМД
Основание с вкладышем – для установки блоков при разметке

## Slide 66: Принадлежности к КМД
Боковики – для проверки наружных и внутренних размеров:
плоскопараллельные;
радиусные h = R = 2 мм (5; 15; 20 мм);
центровые;
чертильные.
Сухари зажимные – для крепления стяжками блоков концевых мер с боковиками
Боковик радиусный R15х60

## Slide 67: Принадлежности к КМД
Боковики – для проверки наружных и внутренних размеров:
плоскопараллельные;
радиусные h = R = 2 мм (5; 15; 20 мм);
центровые;
чертильные.
Боковик радиусный R15х60
Боковик плоскопараллельный 8х19х100
Основание и боковики

## Slide 68: Принадлежности к КМД
Боковики для КМД:
а – центровой;
б – чертильный;
в – радиусные;
г – плоскопараллельный

## Slide 69: Принадлежности к КМД:
Штатив для концевых мер длины для поверки микрометров

## Slide 70: 11. Притираемость КМД
Важнейшее свойство плиток – способность притираться друг к другу, обеспечивающее их широкое применение в качестве средств измерения и контроля и позволяющее собирать из отдельных мер блоки КМД.
Суммарный размер такого блока равен сумме размеров мер, вошедших в него.

## Slide 71: Притираемость КМД
Притираемостью плиток (притираемость измерительных поверхностей КМД) –
это способность КМД прочно сцепляться друг с другом при смещении в прижатом состоянии (блоки концевых мер до 100 мм составляют без дополнительной стяжки).
Это явление объясняется молекулярным притяжением в присутствии тончайших слоев смазочной пленки.
Нарушение этой пленки ведет к значительному уменьшению силы сцепления плиток.
Сцепление (или адгезия) КМД обеспечивается молекулярными силами сцепления при наличии сверхтонкой пленки смазки между мерами – от 0,05 до 0,1 мкм. Минимальное усилие сдвига одной меры длины относительно другой составляет 30...40 Н,
для новых КМД величины усилия выше в 10…20 раз.

## Slide 72: Причины притираемости
Сцепление (притирание) КМД происходит благодаря высокой плоскостности и малой шероховатости их измерительных поверхностей. Очень плоские и гладкие металлические поверхности возможно сблизить настолько, что между ними появляются силы межмолекулярного притяжения.
Тончайшая пленка жидкости (лучше всего – воды) создает между ними «молекулярный клей», так как молекула воды – диполь. Фактически возникает электрическое притяжение.
Зависимость результирующей F
сил притяжения и отталкивания
между молекулами 1 и 2, от
расстояния r между ними

## Slide 73: Притирание плиток
Верхнюю пластинку двигают поступательно по нижней и одновременно вращают ее по плоскости скольжения в обе стороны. В результате такого движения плитки соединяются настолько крепко, что образует как бы одно целое, один калибр (набор), который можно держать, как показано на нижнем рисунке.
В 1917 г. Иогансон сумел так притереть две свои плитки, что они не разъединились даже под действием силы в 100 кг. Такой притиркой можно «склеить» не только две, но и несколько плиток и получить калибр, размер которого равен сумме размеров притертых плиток

## Slide 74: Притирание плиток
Рис. 3 Способы притирки концевых мер длины
а – постепенным нажатием;
б – уложением на крест
Способы притирки КМД:
1. Притирка постепенным нажатием (надвижением)
Взяв концевую меру за боковые поверхности (рис. 3а), накладывают ее на притираемую плитку или блок так, чтобы измерительные плоскости совмещались на половину их длины.
Затем, слегка нажимая на верхнюю плитку, надвигают ее на нижнюю до полного контакта измерительных поверхностей.
Если после этого концевые меры не разъединяются, плитки считаются притертыми.
2. Притирка уложением на крест.
Концевые меры или блок концевых мер размером более 5,5 мм можно притирать и так, как показано на (рис. 3б).
Притираемые меры накладывают друг на друга крестообразно и с небольшим нажимом поворачивают одну относительно другой до тех пор, пока измерительные плоскости не совпадут.

## Slide 75: Притирание плиток
Рис. 4 Способы притирки концевых мер длины:
а – притирание перемещением (постепенным нажатием);
б – притирание уложением на крест; в – блок плиток

## Slide 76
По стандарту концевые меры из стали рассчитаны на 500 притираний при вероятности безотказной работы 0,8, а концевые меры из твердого сплава – 30 000 притираний при вероятности 0,9.
Высокая износостойкость и хорошая притираемость концевых мер достигаются при шероховатости измерительных поверхностей RZ  0,063 мкм и шероховатости нерабочих поверхностей – Rа  0,63 мкм.
Средний срок сохраняемости концевых мер:
  стальных – не менее одного года;
  твердосплавных – не менее двух лет.

## Slide 77: 12. Настройка (подготовка) КМД перед работой
Путем расчёта подбирают плитки необходимые для составления блока заданного размера.
Очищают подобранные меры от смазки, обезжиривают измерительные поверхности, промывают уайт-спиритом или бензином и протирают чистой салфеткой или мягкой чистой тряпкой (т.к. меры хранятся в специальной смазке, поэтому перед работой их необходимо промыть и насухо вытереть).
Затем накладывают первую меру на вторую и притирают их, далее к этому блоку притирают третью плитку и т.д. Для соединения плиток между собой используется эффект притирки – межмолекулярная диффузия идеально полированных поверхностей. Плитки удерживаются за счет силы атмосферного давления, усиливает эффект поверхностное натяжение остатков промывочной жидкости.
Не берите концевую меру непосредственно рукой за измерительные поверхности. Пальцы оставляют на них пятна, вызывающие коррозию (лучше работать в перчатках).
Чтобы уменьшить износ при притирке необходимо исключить попадание инородных тел (пыли и др. частиц) между поверхностями. Для этого совместите грани между собой и сдвигом полностью совместите плоскости. Таким образом происходит очистка поверхностей.
При наборе больших длин используются стяжки для крепления брусков.
Сборка начинается с меры наибольшей по длине, затем притирается следующая и далее вплоть до минимальной.
При необходимости по бокам собранной меры притираются защитные боковые меры, с учетом их длины (размера).
После окончания работы блок из плиток следует разобрать, рабочие поверхности концевых мер промыть в чистом бензине, тщательно протереть, покрыть смазкой (тонким слоем технического вазелина) и положить в соответствующие ячейки набора. Оставлять блок в собранном состоянии не рекомендуется (в притёртом состоянии блок концевых мер оставлять нельзя во избежание появления на измерительных поверхностях коррозии).

## Slide 78: 12.1. ПРАВИЛА составления блока КМД:
Число мер в блоке заданного размера должно быть минимальным (не более 4 – 5 мер). (Блок составляется из наименьшего возможного количества мер, что позволяет повысить его точность, т.к. уменьшится суммарная погрешность.).
Начинают подбор мер от наименьшего размера до наибольшего (что позволяет получить сначала тысячные доли миллиметра, после них – сотые, десятые и целые миллиметры).
Первая мера должна совпадать одной или несколькими последними цифрами с размером блока.
Вторая и последующие меры должны совпадать одной или несколькими последними цифрами с остатком.

## Slide 79: 12.2. Сборка КМД под заданный размер
Порядок составления блоков КМД
При составлении блока требуемого размера из концевых мер длины руководствуются следующим правилами:
вначале производят подсчёт необходимых размеров концевых мер в блок;
блок заданного размера необходимо составлять из возможно меньшего числа мер (количество КМД в блоке любого размера должно быть минимальным – не более пяти штук).
Минимальное количество концевых мер длины в блоке, с одной стороны, повысит его точность, так как уменьшится суммарная погрешность размера блока, а с другой – повысит надежность блока, т.е. снижается вероятность его разрушения;
вначале следует выбирать концевые меры, позволяющие получить тысячные доли миллиметра, затем сотые, десятые и, наконец, целые миллиметры;
первая мера должна содержать последний или два последних знака размера блока,
вторая мера и последующие меры – последние знаки остатка и т.д.

## Slide 80: Порядок выбора КМД в размер
подбирают меру, которая содержит наименьший разряд (наибольшее число знаков после запятой);
размер выбранной меры длины вычитают из размера блока и определяют остаток;
подбирают меру, которая содержит наименьший разряд (наибольшее число знаков после запятой) из остатка, и определяют новый остаток.
И так до тех пор, пока сумма длин подобранных концевых мер не будет равна размеру собираемого блока.
Чем меньше мер в блоке – тем лучше

## Slide 81: Набор № 1 (87 мер) Номинальные размеры концевых мер, мм
 |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 
1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09
1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,1 7 | 1,18 | 1,19
1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29
1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39
1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,49
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9
1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
100 |  |  |  |  |  |  |  | 
Защитные меры: 1; 1; 1,5; 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 82: Набор № 2 (42 меры) Номинальные размеры концевых мер, мм
 |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 
1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
100 |  |  |  |  |  |  |  | 
Защитные меры: 1; 1; 1,5; 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 83: 12.3. Сборка КМД под заданный размер
Пример 1
набора блока плиток размером 39,675 мм
Размер блока равняется сумме размеров концевых мер, входящих в его состав:
1,005 + 1,17 + 7,5 + 30 =39,675 мм

## Slide 84: Сборка КМД под заданный размер
Пример 2
набора блока плиток размером 33,645 мм
Надо собрать блок концевых мер (БКМ) размером 33,645 мм из набора концевых мер № 1. Обычно для уменьшения погрешности блока число мер в нём берут не более четырёх-пяти.
Расчет проводить надо следующим образом:
сначала берут концевую меру, которая имеет размер между ее измерительными плоскостями, включающий последнюю цифру заданного размера, поэтому берем в нашем случае меру с размером 1,005 мм (меру, у которой размер имеет тысячные доли миллиметра);
вычитая из заданного размера 33,645 мм размер 1,005 мм; получим остаток 32,640 мм;
далее берём меру, включающую предпоследнюю цифру заданного размера, то есть берём меру с размером 1,44 мм (меру, у которой размер имеет сотые доли миллиметра);
вычитая из остатка 32,640 мм размер 1,44 мм, получим остаток 31,2 мм.
далее берём меру 1,2 мм (меру, у которой размер имеет десятые доли миллиметра);
вычитая из остатка 31,2 мм размер 1,2 мм, получим остаток 30 мм;
берём меру размером 30 мм.
Требуется составить блок с размером | 33,645 | мм
Первая концевая мера, входящая в блок | 1,005 | мм
Остаток | 32,640 | мм
Вторая концевая мера, входящая в блок | 1,44 | мм
Остаток | 31,2 | мм
Третья концевая мера, входящая в блок | 1,2 | мм
Четвертая концевая мера, входящая в блок (остаток) | 30,0 | мм
Вывод: Таким образом, заданный БКМ может быть составлен из четырех концевых мер размерами 1,005; 1,44; 1,2; 30 мм.

## Slide 85: Сборка КМД под заданный размер
Пример 3
набора блока плиток размером 28,385 мм
Необходимо составить блок концевых мер размером 28,385 мм, пользуясь набором концевых мер № 1.
В этом случае необходимо руководствоваться следующим правилом:
блок заданного размера необходимо составлять из возможно меньшего числа концевых мер;
сначала следует выбирать меры, позволяющие получить тысячные доли миллиметра, затем сотые, десятые и, наконец, целые миллиметры;
поэтому для получения размера 28,385 мм необходимо взять концевые меры в следующей последовательности:
1,005 + 1,38 + 6 + 20 = 28,385 мм

## Slide 86: Примеры расчетов размеров КМД
Пример 4. Составить блок размером 143,485 мм, используя наборы концевых мер № 1 (87 мер) и № 2 (42 меры):
Набор № 1:
143,485 – заданный размер блока мер
1,005 – 1-я мера
142,48 – остаток
1,48 – 2-я мера
141 – остаток
1 – 3-я мера
140 – остаток
40 – 4-я мера
100 – остаток
100 – 5-я мера
0 – остаток
Проверка: 1,005 + 1,48 + 1 + 40 + 100 = 143,485 мм
Проверка: 1,005 + 1,08 + 1,4 + 40 + 100 = 143,485 мм
Набор № 2:
143,485 – размер блока мер
1,005 – 1-я мера
142,48 – остаток
1,08 – 2-я мера
141,4 – остаток
1,4 – 3-я мера
140 – остаток
40 – 4-я мера
100 – остаток
100 – 5-я мера
0 – остаток

## Slide 87: Примеры расчетов размеров КМД
Пример 5. Составить блок размером 95,81 мм, используя наборы концевых мер № 1 (87 мер) и № 2 (42 меры):
Набор № 1:
95,81 – размер блока мер
1,31 – 1-я мера
94,5 – остаток
4,5 – 2-я мера
90 – остаток
90 – 3-я мера
0 – остаток
Проверка: 1,31 + 4,5 + 90 = 95,81 мм
Проверка: 1,01 + 1,8 + 3 + 90 = 95,81 мм
Набор № 2:
95,81 – размер блока мер
1,01 – 1-я мера
94,8 – остаток
1,8 – 2-я мера
93 – остаток
3 – 3-я мера
90 – остаток
90 – 4-я мера
0

## Slide 88: Примеры расчетов размеров КМД (ВЫВОДЫ)
Вывод по заданному размеру блока мер 143,485 мм:
Для решения данной задачи целесообразно применять оба набора концевых мер № 1 и № 2, т.к. в обоих случаях получено допустимое количество мер – 5 шт.).
Вывод по заданному размеру блока мер 95,81 мм:
Для решения данной задачи можно применять оба набора концевых мер № 1 и № 2, т.к. получено допустимое количество мер соответственно 3 и 4 шт.).
Но целесообразнее применение набора № 1, что позволит повысить точность блока заданного размера, т.к. уменьшится его суммарная погрешность.

## Slide 89: Примеры расчетов размеров КМД
Пример 6. Требуется подобрать концевые меры для размера 86,965 мм из набора № 1: Решение:
Вариант 1 |  | Вариант 2 | 
исходный размер | _86,965 | исходный размер | _86,965
1-я мера | 1,005 | 1-я мера | 1,005
остаток | _85,96 | остаток | _85,96
2-я мера | 1,46 | 2-я мера | 1,06
остаток | _84,5 | остаток | _84,9
3-я мера | 4,5 | 3-я мера | 1,9
остаток | _80 | остаток | _83
4-я мера | 80 | 4-я мера | 3
остаток | 0 | остаток | _80
 |  | 5-я мера | 80
 |  | остаток | 0
Проверка: 1,005 + 1,46 + 4,5 + 80 = 86,965 мм |  | Проверка: 1,005 + 1,06 + 1,9 + 3 + 80 = 86,965 мм | 
Вывод: Рационально выбрать 1-й вариант, поскольку подбор блока по 2-му варианту займет у контролера больше времени, а точность размеров будет ниже вследствие увеличения числа мер.

## Slide 90: Практическая работа № 1
Задание:
Составить блок заданного размера, используя наборы концевых мер № 1 и № 2.
Выполнить проверку подобранных мер блока.
Сделать вывод о целесообразности применения наборов мер № 1 и № 2 для каждого блока заданного размера с учетом его точности и суммарной погрешности.

## Slide 91: Варианты заданий для решения задач по составлению блоков заданного размера с помощью КМД (к практической работе № 1)
№ варианта | № задач |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 111,865 | 128,235 | 121,673 | 155,564 | 118,935 | 141,126 | 158,466 | 118,741
2 | 135,965 | 132,125 | 124,563 | 116,334 | 124,665 | 131,726 | 154,246 | 133,342
3 | 113,125 | 122,765 | 145,343 | 155,454 | 162,505 | 133,616 | 112,707 | 15,908
4 | 122,135 | 45,835 | 144,783 | 155,884 | 166,995 | 177,916 | 188,537 | 99,638
5 | 110,915 | 11,155 | 112,143 | 113,244 | 114,345 | 115,446 | 116,547 | 17,645
6 | 62,355 | 119,845 | 120,943 | 121,764 | 122,865 | 123,966 | 124,976 | 25,987
7 | 151,445 | 152,545 | 153,653 | 154,754 | 155,815 | 156,926 | 157,527 | 58,599
8 | 38,945 | 132,435 | 133,533 | 134,634 | 135,735 | 136,836 | 137,937 | 131,331
9 | 110,315 | 140,515 | 122,333 | 113,344 | 114,355 | 115,366 | 116,377 | 17,387
10 | 120,105 | 141,615 | 142,723 | 143,824 | 144,445 | 145,546 | 146,557 | 47,768
11 | 87,995 | 121,115 | 122,123 | 123,224 | 124,325 | 125,336 | 126,767 | 111,325
12 | 191,115 | 97,765 | 193,713 | 192,724 | 194,735 | 195,746 | 196,757 | 190,125
13 | 87,885 | 199,225 | 115,333 | 116,444 | 117,555 | 118,555 | 119,777 | 198,111
14 | 179,155 | 92,855 | 177,353 | 176,454 | 175,555 | 174,656 | 173,757 | 178,252

## Slide 92: Варианты заданий для решения задач по составлению блоков заданного размера с помощью КМД (к практической работе № 1)
№ варианта | № задач |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
15 | 171,995 | 138,315 | 161,913 | 162,924 | 163,935 | 164,946 | 165,957 | 131,234
16 | 113,845 | 134,445 | 115,333 | 116,924 | 117,925 | 118,346 | 119,127 | 99,121
17 | 139,325 | 160,955 | 137,213 | 136,113 | 135,464 | 134,565 | 133,366 | 81,987
18 | 190,925 | 119,225 | 191,813 | 193,714 | 199,635 | 193,336 | 119,127 | 96,445
19 | 160,345 | 114,825 | 125,263 | 126,654 | 165,645 | 164,736 | 173,928 | 92,535
20 | 153,555 | 146,345 | 165,393 | 139,664 | 166,775 | 134,886 | 125,198 | 76,125
21 | 126,565 | 121,485 | 148,143 | 144,344 | 169,375 | 115,276 | 127,779 | 67,158
22 | 113,455 | 112,545 | 115,673 | 113,764 | 112,215 | 115,516 | 112,526 | 59,345
23 | 115,565 | 152,125 | 119,153 | 121,734 | 125,375 | 130,486 | 133,847 | 163,235
24 | 144,445 | 156,565 | 148,553 | 141,314 | 140,145 | 122,227 | 133,338 | 91,554
25 | 151,125 | 118,655 | 154,125 | 157,127 | 159,129 | 161,131 | 163,135 | 173,325
26 | 161,225 | 88,995 | 165,332 | 168,327 | 161,429 | 167,431 | 169,453 | 81,876
27 | 171,325 | 71,895 | 177,233 | 179,723 | 182,924 | 191,134 | 193,354 | 83,678
28 | 68,965 | 133,125 | 135,456 | 137,567 | 139,678 | 141,981 | 143,981 | 84,124

## Slide 93: Контрольные вопросы
В чём состоит основное назначение концевых мер длины?
Что такое плоскопараллельные концевые меры длины и какова область их применения?
Какие нормируемые параметры концевых мер можете назвать?
Как определяется размер плоскопараллельной концевой меры длины?
Что называется отклонением значения длины концевой меры от номинальной?
Что такое классы и разряды концевых мер и чем они характеризуются?
Чем определяются класс и разряд концевой меры длины?
Классы точности 0; 1; 2; 3 расположены в порядке убывания или возрастания точности?
Какие требования предъявляются к измерительным поверхностям концевых мер?
Что такое притираемость концевых мер длины?

## Slide 94: Контрольные вопросы
Какие существуют наборы концевых мер?
Что называют блоком концевых мер длин?
В чём заключается правило составления блока концевых мер длины?
Почему при составлении блока концевых мер длины следует стремиться к минимальному количеству мер?
Из какого материала изготовляют КМД?
Какие дополнительные принадлежности выпускаются для более широкого применения плоскопараллельных концевых мер?
Назначение принадлежностей к КМД?
Как соединяют между собой большие концевые меры длины?
Что называется отклонением значения длины концевой меры от номинальной?
Каковы основные правила обращения с концевыми мерами длины?

## Slide 95: Источники информации
ГОСТ 9038-90. Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия
З.Н. Перля. Путь к микрону http://scilib-technics.narod.ru/Machine5/Micron.htm
http://slesar.ucoz.ru/index/plitki_iogansona/0-16
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/28650/концевые
http://dopusk.net/?page_id=300
http://www.hobbycnc.ru/docs/kmd.html
http://megapaskal.ru/sredstva-izmeritelnoi-tehniki/1193-mery-lineynyh-i-uglovyh-velichin.html